آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHI3.2 | - عنوان : دستورالعمل استفاده ونگهداری PH متر |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : سودابه اله مرادی تاریخ و امضاء :19/1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه PH متر مدل 691  Metrohm ساخت كشور سوئیس به شماره شناسائي 3  واقع در بخش شیمی را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت اندازه گيري PH  مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی می باشدو نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

1- نام و كد دستگاه:PH متر، کد3

2-دستگاه نياز به متعلقاتي مانند ترانس ميباشد.

4-2)مواد :

مواد شيميايي مورد نياز دستگاه:

1-دستگاه نیاز به بافرهای استاندارد با PH 4،7،9 جهت کالیبراسیون دارد.

2- الکترود دستگاه باید در محلول KCL یک مولار نگهداری شود.

(7.45 گرم KCL را در بالن ژوژه 100 سی سی با آب مقطر به حجم 100 می رسانیم.)

3- محلول  KCLسه مولار برای داخل الکترود مورد نیاز است.

(22.35 گرم KCL را در بالن ژوژه 100 سی سی با آب مقطر به حجم 100 می رسانیم.)

5- روش كار :

کالیبراسیون:

1-ابتدا دستگاه را روشن می کنیم.

2-علامت Drift باید ازبین برود.

3-دکمه Para-meters را می زنیم تا دما(متناسب با دمای آزمایشگاه)،sloop یا شیب خط (1.000)و PHas (7.000) را تنظیم می کنیم.

4-بعد از set کردن دستگاه روی دمای آزمایشگاه،1.000 Sloop ،7.000 PHas الکترود را شسته و در بافر 7 می گذاریم.

5-منتظر می شویم تا علامت Drift از بین برود.سپس دکمه PHcal را می زنیم.

6-دما ظاهر می شود که همان دمای تنظیم شده است ،Enter می زنیم،mv نشان داده می شود و صبر می کنیم تا روی نمایشگر علامت bucal2 نشان داده شود.

7-الکترود را می شوییم و در بافر 4 می گذاریم و Enter می زنیم،mv نمایش داده می شود ،صبر می کنیم تا علامتDrift  از بین برود.همزمان بعد از پاک شدن Drift ،Sloop و سپس PH بافر 4 روی دستگاه نمایش داده می شود.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHI3.2 | - عنوان : دستورالعمل استفاده ونگهداری PH متر |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : سودابه اله مرادی تاریخ و امضاء :19/1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

8-برای خواندن PH نمونه باید حتما صبر کنیم تا عدد ثابت شده و علامت Drift پاک شود.

6-ايمني و توصيه :

1-برای شستشوی الکترود از آب مقطر استفاده کنید.

2-برای خشک کردن الکترود از دستمال استفاده کرده واین کار را به آرامی انجام دهید.

3-هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید حتما" الکترود را در محلول KCL یک مولار یا آب مقطر نگه داری کنید.

7-نگهداري و مراقبت :

پس از اتمام آزمایش الکترود را در محلول KCL یک مولار یا آب مقطر نگه داری کنید.

8- مراجع و منابع :

دستورالعمل آزمایشگاه کنترل غذا ودارو بخش شیمی