آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT2K1 | - عنوان : اندازه گیری مقدار PH در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :4/6/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :6/6/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

- هدف:

هذف از تدوین این کار اندازه گیری مقدار  PHدر فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی و موارد مشابه می باشد.

- دامنه عملکرد:

تعیین مقدار  PHدر فرآورده هایی که از خرما تهیه می شود می توان استفاده کرد.

- مسئولیت:

کارشناسان بخش این روش را اجرا می کنند و مسئول بخش بر حسن اجرا آن نظارت دارد.

- مواد و تجهیزات :

دستگاه PH متر

بافر 4 و 7

دماسنج

سایر وسایل آزمایشگاهی متعارف

- ایمنی و توصیه:

ایمنی:-

توصیه: بافرها در یخچال نگهداری شوند.

دستگاه حداقل نیم ساعت پیش از تنظیم آن روشن شده باشد.

با توجه به بافت خرما ، آزمون PH ، 3 بار بعمل آید.

- اصطلاحات و تعاریف:-

- روش کار:

  - تهیه محلولها:از بافرهای آماده استفاده می شود.

  - آماده سازی نمونه:طبق مراحل زیر انجام می شود.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHT2K1 | - عنوان : اندازه گیری مقدار PH در فرآورده هایی که از خمیر خرما تهیه می شود نظیر کله کنجی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :4/6/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :6/6/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

  - مراحل انجام کار:

ابتدا دستگاه PH  متر را به مدت نیم ساعت روشن می کنیم تا گرم شود.

دمای بافرها  را به حدود 20 تا 25 درجه رسانده و با استفاده  از دماسنج ، دمای بافر را روی دستگاه PH متر تنظیم و بر اساس سفارش سازنده دستگاه را تنظیم می کنیم.

10 گرم از نمونه آسیاب شده را با 100 میلی لیتر آب مقطر تازه جوشیده و سرد شده  کاملا مخلوط نموده و بگذارید به مدت 20 دقیقه بماند و ته نشین گردد.

 در این مرحله الکترود PH متر را داخل محلول فوق گذاشته و PH را می خوانیم.

- گزارش:  نتایج را در فرم و یا دفتر گزارش ثبت گردد.