آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHI3.4 | - عنوان : هضم و تقطیر(اتوکجلدال) |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :26/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

دستور العمل استفاده از دستگاه (SOP كار با دستگاه )

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه هضم و تقطیر(اتوکجلدال) مدل Gerhardt Vapodest 40 ساخت كشورآلمان به شماره شناسائي 4  واقع درآزمايشگاه بخش شيمي را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت هضم وتقطیربرای اندازه گیری پروتئین مواد گوشتی و لبنی و غلات در آزمایشگاه مي باشد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

1- نام و كد دستگاه: دستگاه هضم و تقطیر(اتوکجلدال) ،كد4

2-دستگاه نيازمند به متعلقاتي مانند ترانس وشیر آب ميباشد.

3-ظروف مخصوص

4-2)مواد :

مواد شیمیایی مورد نیاز دستگاه:

- دستگاه هضم نیاز به محلول اسید سولفوریک غلیظ ،دی اکسید سلنیم ،سولفات مس و سولفات پتاسیم دارد.

- دستگاه تقطیر نیاز به محلول های اسید بوریک 2%، سود 23%، آب مقطر دارد.

5- روش كار :

- دستگاه هضم: طبق استاندارد مربوطه نمونه را آماده می کنیم ودر داخل بالن هضم نمونه و تعدادی پیرول می ریزیم.

- اسید سولفوریک غلیظ را طبق استاندارد اضافه می کنیم و بالن هضم را به دستگاه منتقل می کنیم.

- ابتدا دما را روی 250 درجه سانتیگراد تنظیم می کنیم وبعد از گذشت 20-30 دقیقه در همان دما، دمای دستگاه را به 410 درجه سانتیگراد می رسانیم.

- زمانیکه رنگ محلول حاوی نمونه سبز شد به مدت یک ساعت با همان شرایط آزمایش را ادامه می دهیم، سپس محلول را دردمای محیط سرد کرده انگاه بالن های هضم را به دستگاه تقطیر منتقل می کنیم.

- دستگاه تقطیر:طبق استاندارد مربوطه اسید بوریک وسود را آماده می کنیم.

- پس از قرار دادن بالن هضم ویک ارلن 250 میلی لیتر برای جمع اوری محلول تقطیر شده در دستگاه ، دستگاه را روشن می کنیم.

- دستگاه را طبق برنامه مربوطه بررسی می کنیم و اگر برنامه مشکلی نداشت دکمه enter  را می زنیم وبرای شروع کار عدد 2 را انتخاب می کنیم.

- از باز بودن شیر آب باید مطمئن باشیم.

- بعد از جمع اوری کامل محلول تقطیر شده درب دستگاه را تا یک دقیقه بسته نگه داشته سپس ارلن جمع اوری را از دستگاه خارج کرده وبا اضافه کردن چند قطره متیل رد با اسید سولفوریک 2/0 نرمال تا رسیدن به رنگ صورتی کمرنگ تیر می کنیم.

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHI3.4 | - عنوان : هضم و تقطیر(اتوکجلدال) |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :23/1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :26/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

6-ايمني و توصيه :

هنگام استفاده باید از باز بودن شیر اب ورودی مطمئن باشیم و در پایان کار شیر اب ورودی را باید بسته و دستگاه را خاموش کنیم.

در طی انجام آزمایش استفاده از دستکش وماسک و عینک الزامیست.

دما و زمان دستگاه دستگاه متناسب با نوع مواد ی که استفاده شده باید تنظیم  شود ودر طی آزمایش چک گردد.

دستگاه هضم الزاما" باید زیر هود استفاده شود تا از پخش شدن گاز سمی حلال در فضای آزمایشگاه جلوگیری شود.

حتی المقدور از هر دو دستگاه زیر هود استفاده شود.

درحفظ تمیزی دستگاه باید کوشا باشیم.

7-نگهداري و مراقبت :

بعد از اتمام کارشیر اب را بسته البته نظافت دستگاه را طبق برنامه cleaning رعایت کرده و دستگاه را خاموش نمائید و دوشاخه را از پریز خارج کنیم.

8- مراجع و منابع :

دستورالعمل ارسالی توسط استاندارد مربوط به آزمايشگاه كنترل غذا و دارو بخش شيمي