آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop : CHI3.5 | - عنوان : کوره الکتریکی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : فاطمه خانی تاریخ و امضاء :20/1/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده :زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :22/1/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

دستور العمل استفاده از دستگاه (SOP كار با دستگاه )

1-هدف : اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه کوره الکتریکی  ساخت كشورایران به شماره شناسائي 5 واقع درآزمايشگاه بخش شيمي را شرح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين  دستگاه جهت اندازه گيري خاکستر فراورده های گوشتی، لبنی، غلات و.... مي باشد. و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشكال بايد سريعا" به واحد QA گزارش گردد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) تجهيزات

1- نام و كد دستگاه: کوره الکتریکی  ،كد5

2-دستگاه نيازمند به متعلقاتي مانند ترانس ميباشد.

4-2)وسایل :

وسایل مورد نياز دستگاه:

بوته چینی، گیره، دستکش مخصوص

5- روش كار :

- ابتدا بوته چینی (کروزه) مورد نظر را با آب مقطر کاملا شسته ودر کوره گذاشته تا به وزن ثابت برسد.

- سپس در دسیکاتور سرد کرده ووزن می کنیم.

- طبق استاندارد مربوط به هر ماده غذایی مقدار مورد نظر را در کروزه وزن می کنیم.

- نمونه را بسته به نوع آن (جامد یا مایع) روی شعله سوزانده ودر کوره با دمای 550 درجه سانتیگراد قرار می دهیم.

- نمونه را تا زمانی که رنگ خاکستر سفید شود در کوره می گذاریم در غیر اینصورت بعد از گذشت 2-3 ساعت کروزه را سرد کرده وچند قطره آب مقطر اضافه می کنیم و دوباره کوره گذاری می کنیم.

- در مرحله بعد کروزه را در دسیکاتور سرد کرده وتوزین می کنیم.

- طبق فرمول مربوطه میزان خاکستر را محاسبه می کنیم.

6-ايمني و توصيه :

- هنگام استفاده از دستگاه حتما" از دستکش مخصوص استفاده كنيد.

- برای جابجایی کروزه از گیره استفاده شود.

7-نگهداري و مراقبت :

- بعد از استفاده از دستگاه حتما" ان را خاموش کنید.

- در هنگام استفاده از دستگاه ان را تمیز نگه داری کنید.

8- مراجع و منابع :

دستورالعمل آزمايشگاه كنترل غذا و دارو بخش شيمي