| عنوان: دستگاه اتو یا فور | D-D-5:SOPشماره |
| --- | --- |
| نویسنده: الهه رعنایی | شماره بازنگری: |
| ویرایشگر: الهام رنجبر | بخش مربوطه: میکروب شناسی |
|  | زمان اجرا:1 /4/1392 |

1-هدف:

این دستورالعمل ،نگهداری وروش کاربا دستگاه فور مدل ممرت ساخت کشورآلمان واقع در بخش میکرب راشرح می دهد.

2-دامنه عملکرد:

این دستگاه جهت استریلیزاسیون ظروف وپیپت ها و پلیت های شیشه ای استفاده میشود  و نباید جهت موارد غیرمرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

3-مسئولیت:

کارشناس آزمایشگاه مسئول صحت کار دستگاه بوده ودرصورت بروز اشکال باید سریعا به واحد QA گزارش نماید

4-مواد وتجهیزات:

1-4) دماسنج  تا دمای 200 درجه

2-4) چسب اتوکلاو

5-روش کار:

1-5) اتو را به صورت سالانه  توسط شرکت پیشگامان کالیبراسیون انجام گیرد

2-5) یک عدد دماسنج  در داخل اتو جهت کنترل قرار داده  شود

3-5) دستگاه را روشن کرده تا به دمای  180 درجه برسد

4-5) پیپتها ی شسته شده  را در داخل جا پیپتی قرار داده و یک تکه چسب اتوکلاو بر روی آن چسبانده و به مدت20 دقیقه در دمای مورد نظر قرار داد.

5-5) پس از اتمام کار، دستگاه را خاموش نمایید

6-5) نشانگر استریلیزاسیون، تغییر رنگ خطوط قهوه ای رنگ می باشد

6-ایمنی و توصیه:

1 -6) از محافظ برق برای دستگاه استفاده شود.

7-نگهداری و مراقبت

1-7) سعی شود همواره دمای موردنیاز دستگاه کنترل گردد

8-مراجع و منابع: دستورالعمل کار با دستگاه اتو