آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTESTW 1 | - عنوان : اندازه گيري سیانیددرآب معدنی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :14/11/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :18/11/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

1-هدف : اين دستورالعمل روش اندازه گيري سیانید را در آب معدنی توضيح ميدهد.

2-دامنه عملكرد : اين دستورالعمل جهت اندازه گيري سیانید در آب معدنی در بخش شیمی مورد استفاده ميباشد.

3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه شیمی  مسئول انجام صحيح روش كار ميباشد.

4- مواد و تجهيزات :

4-1) مواد شيميايي و معرف ها :

- H2SO4

- NaOH

- شناساگر سیانید 1

- شناساگر سیانید 2

- شناساگر سیانید3

- اب معدنی مورد آزمایش

- آب مقطر

4-2) تجهيزات :

4-3) لوازم شيشه اي و غيره :

- لوله متصل به کارت رنگی برای تشخیص رنج سیانید

- همزن شیشه ای

- اسپاتول

5- ايمني و توصيه :

- هنگام کار استفاده از دستکش و روپوش الزامی است .

- توجه به دمای آب مورد ازمایش.

6- اصطلاحات و تعاريف :

7-روش كار :

7-1) مقدمه:

ابتدا مقدار 20-30cc  از نمونه آب را بر می داریم که  PHان در حدود   4.5-8.5 باشد اگر PH ان خارج از رنج بود با

استفاده از H2SO4 وNaOH  انرا در رنج قرار می دهیم. دمای آب باید

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ایلام

| - شماره Sop :CHCTESTW 1 | - عنوان : اندازه گيري سیانیددرآب معدنی |
| --- | --- |
| - شماره بازنگری : | - نویسنده : اقباله اسدالهی تاریخ و امضاء :14/11/91 |
| - بخش مربوطه :شیمی | - ویرایشگر : تاریخ و امضاء : |
| - جایگزین : | - مسئول تایید کننده : زینب رضایتی زاد تاریخ و امضاء :18/11/91 |
| - زمان اجراء : | - بخش های مربوطه : |

40-50C باشد.20ml  از آب معدنی را داخل لوله مخصوص می ریزیم تاهمسطح با نشانه ی آبی شود سپس بوسیله ی

اسپاچول کوچک از شناساگر سیانید 1 به نمونه اضافه می کنیم آنرا هم میزنیم تا کاملا حل شود، به همین ترتیب شناساگر

سیانید 2  را اضافه می کنیم سپس 10 قطره از شناساگر سیانید 3 میافزاییم و 5min صبر میکنیم تا واکنش انجام شود ،سپس

با استفاده از کارت رنگی رنگ لوله را تشخیص می دهیم.

7-2) تهيه محلولها :

از کیتهای مربوطه استفاده می کنیم.

7-3) آماده سازي نمونه :

7-4) مراحل انجام كار :

7-5) محاسبات:

8- گزارش :

1-8) نتايج در فرم يا دفتر گزارش كار ثبت می شود.

9- مدارك مرجع و منابع :

استاندارد شماره   2441   بنام  روشهای ازمون آب معدنی طبیعی.